Kraków, dnia 14 października 2021 r.

Znak sprawy: DA-272-9/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn. Dostawa termocyklera gradientowego oraz urządzenia do automatycznej selekcji fragmentów DNA, realizowana w ramach projektu nr 2020/37/B/NZ8/03801 „Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza”

- Rodzaj zamówienia: dostawa

- Zamawiający: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 12 632 22 21; NIP: 6750001917; REGON: 000326291, e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Opis przedmiotu i wielkości zamówienia:

- Zadanie nr 1: Dostawa 1 szt. termocyklera gradientowego.

- Dostawa jest realizowana w ramach projektu nr 2020/37/B/NZ8/03801 „Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza”;

- Dostawa urządzenia ma być zrealizowana do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Specyfikacja termocyklera – szczegółowy opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametr (Minimalne wymagania) |
| --- | --- |
| 1 | Termocykler w systemie Peltier z wymiennymi blokami |
| 2 | Wymiana bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi |
| 3 | Termocykler wyposażony w blok gradientowy srebrny pokryty złotem min. 96x0,2ml |
| 4 | Blok wyposażony w minimum 6 elementów Peltier nowej generacji |
| 5 | Elementy Peltier testowane przez minimum 600 000 cykli |
| 6 | Zakres temperatur bloku od -5,0 do 99.9 °C (co najmniej w takim zakresie) |
| 7 | Szybkość zmiany temperatury regulowana programowo w zakresie 0,001 do 5,0 °C/sek w każdym kroku oddzielnie (co najmniej w takim zakresie) |
| 8 | Funkcja automatycznego zwiększania i/lub zmniejszania temperatury i/lub czasu w kolejnych krokach programu w zakresie regulowanym do 19,98°C i do 199,98 sek. (co najmniej w takim zakresie) |
| 9 | Dokładność kontroli temperatury w bloku min. 0,01 °C |
| 10 | Jednorodność temperatury w bloku min. ± 0,25°C w 55°C, ± 0,40°C w 95°C |
| 11 | Dostępne dodatkowe wymienne bloki: blok potrójny 3x21x0,2ml, blok 48x0,5ml, blok 384 (co najmniej) |
| 12 | Termocykler gradientowy o rozpiętości gradientu regulowanej do 40°C w całym zakresie temperatur |
| 13 | Pokrywa grzejna o temperaturze regulowanej z automatycznym włączaniem/wyłączaniem przy różnicy temperatury 75°C miedzy blokiem, a pokrywą |
| 14 | Elektrycznie kontrolowana siła nacisku pokrywy grzejnej, ustawiana w programie w zakresie 30-120N (co najmniej) |
| 15 | Funkcja preheating’u – podgrzewanie pokrywy do zadanej temperatury przed rozpoczęciem programu |
| 16 | Możliwość wyłączania/włączania grzania pokrywy oraz preheating’u |
| 17 | Programowanie termocyklera poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach min. 320 x 240 pixel |
| 18 | Programy przechowywane w strukturze folderów i plików |
| 19 | Pojemność pamięci min. 680 programów |
| 20 | Podgląd temperatury w postaci wykresu na ekranie podczas przebiegu programu |
| 21 | Podgląd ustawionego gradientu w postaci graficznej |
| 22 | Możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy urządzenia na innym programie |
| 23 | Poziom głośności typowy 44dB, maksymalny 48dB |
| 24 | Pobór mocy do 350W |
| 25 | Waga maks. 11,5 kg |
| 26 | Minimum 5-letnia gwarancja oraz pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez podmiot autoryzowany przez producenta |

- Zadanie nr 2: Dostawa 1 szt. urządzenia do automatycznej selekcji fragmentów DNA.

- Dostawa jest realizowana w ramach projektu nr 2020/37/B/NZ8/03801 „Badanie zmienności genomowej w kontekście sukcesu gatunku inwazyjnego na przykładzie szopa pracza”;

- Dostawa urządzenia ma być zrealizowana do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Specyfikacja urządzenia do automatycznej selekcji fragmentów DNA – szczegółowy opis parametrów technicznych (minimalne wymagania):

- praca w oparciu o detekcję fluorescencyjną przy długości fali wzbudzenia równej 535 nm oraz fali emisji 640 nm;

- możliwość elektroforezy pulsacyjnej;

- automatyczne pozyskiwanie frakcji DNA o wielkości wybranej z przedziału 100 – 1500 par zasad;

- system wymaga stosowania kompatybilnych z nim gotowych agarowych kaset żelowych z odseparowanymi kanałami elucji;

- możliwość prowadzenia w trakcie 1 cyklu jednoczesnego fracjowania dla zakresu od 1 do 5 prób;

- możliwość prowadzenia elektroforezy pulsacyjnej;

- dla każdej z prób możliwe jest ustawienie niezależnych zakresów wielkości fragmentów DNA, które mają zostać pozyskane;

- możliwość pracy z kasetami żelowymi zawierającymi agarozę o stężeniu od 0,5% do 3,0%;

- dedykowany do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS, izolowania bibliotek miRNA z dimerów, adaptorów i większych fragmentów, przygotowania matryc do amplikacji klonalnej DNA na kulkach;

- proces sterujący zintegrowany w urządzeniu – nie wymaga dodatkowego komputera;

- wymiary urządzenia: nie większe niż 250 x 350 x 550 mm;

- masa urządzenia nie przekraczająca 7,5 kg;

- minimum 2-letnia gwarancja;

- dodatkowe wyposażenie: zestaw kaset agrozowych z wewnętrznym markerem wielkości, do rozdziału fragmentów DNA w zakresie od 250 do 1500 par zasad (10 kastet w zestawie).

- Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie nr 1: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy;

- Zadanie nr 2: do 8 tygodni dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): Zamawiający nie stawia warunków udziału 
w postępowaniu.

- Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji (dla każdego z zadań):

Cena brutto (C) – znaczenie 100 %

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:

C = CN/CB x 100,

C - liczba punktów badanej oferty w danym zadaniu

CN  - cena brutto najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert w danym zadaniu;

CB - cena brutto oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert w danym zadaniu;

- Warunki realizacji zamówienia:

- miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego;

- warunki płatności: min. 14 dni od dnia otrzymania faktury.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- Oferty należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularz ofertowy;

- Oferty należy składać do dnia 22.10.2021 r., do godz. 14:00 na adres e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl.

- Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informacja o wyniku postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany pocztą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożą ofertę oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

- Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela dr hab. Aleksandra Biedrzycka, prof. IOP PAN, pod numerem telefonu +48 12 370 35 53 lub przez e-mail: biedrzycka@iop.krakow.pl.

- Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk; 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 33; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w IOP PAN: iod@iop.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej oraz finansach publicznych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania zawartej umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów, zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IOP PAN;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie nieuwzględnienie złożonej oferty w postepowaniu;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zasadami udzielenia zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Załączniki:

- Formularz ofertowy.