Załącznik nr 1

do

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

al. Adama Mickiewicza 33

31-120 Kraków

# OFERTA

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na Dostawę wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek, 
w ramach projektu w ramach projektu nr 2017/26/D/NZ8/00606; pt. „Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Nr sprawy: DA-272-9/1.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto:	…………………………………………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

w tym …% podatku VAT, w wysokości: ……………………………… PLN

czyli netto: ………………………………………………… PLN

- Model i producent oferowanego wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek: ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

- Specyfikacja oferowanego wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek:

| Cecha/wymagania | Minimalne/maksymalne parametry | Oferowany produkt* |
| --- | --- | --- |
| Metody detekcji: | Fluorescencja, luminescencja, absorbancja UV/Vis – monochromator lub filtry | tak/nie |
| Metody pomiarów: | Odczyt od góry i od dołu płytki, pomiary endpoint i kinetyczne, skanowanie dołka | tak/nie |
| Formaty mikropłytek: | 6-384-dołkowe | ……………… |
| Wybór długości fali: | Filtry optyczne dopasowane do metod pomiarowych, monochromator o spektrum w zakresie co najmniej 220-900 nm | tak/nie |
| Wytrząsanie: | Liniowe, orbitalne z siłą i czasem programowanym przez użytkownika | tak/nie |
| Kontrola temperatury [°C]: | Precyzyjna kontrola temperatury co najmniej do +45 | tak/nie |
| Inne: | Pomiary próbek z objętości min. 2 µl | tak/nie |
| Oprogramowanie: | Wieloużytkownikowy pakiet oprogramowania pozwalający na pełną kontrolę urządzenia i obliczenia (przetwarzanie danych) dla systemu Windows - 5 licencji oprogramowania | tak/nie |
| Minimalny okres gwarancji: | min. 24 m-ce od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | …………………… |
| Szkolenie | W zakresie obsługi urządzenia, co najmniej 4 godzinne dla maksymalnie 5 osób, w siedzibie Instytutu Nauk o Środowisku UJ (30-386 Kraków, ul. Gronostajowa 7) | tak/nie |

* wypełnić lub skreślić odpowiednie

- Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem – zapytaniem ofertowym wraz z załączonymi do niego dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)